淮南大气环境监测与综合管理系统建设PPP项目绩效考核实施方案（2025年度）

# 一、背景情况

（一）考核要素

编写“淮南大气环境监测与综合管理系统建设PPP项目”绩效考核报告是为了对本项目年度运营情况进行总结，为用户组织项目最终绩效评审提供参考依据。

2025年度绩效考核工作拟对610个微型监测站点（含22个六参数监测点位和5个尾气监测点位）进行站点运行状态考核，同时对监测数据捕获率、运维时效性、运维后勤保障情况、记录及档案完整性、数据服务情况等方面进行考核，最终形成《淮南大气环境监测与综合管理系统建设PPP项目2025年度绩效考核报告》并组织专家评审报告内容。

（二）参考资料

（1）淮南大气环境监测与综合管理系统建设PPP项目协议；

（2）淮南大气环境监测与综合管理系统建设PPP项目绩效考核方案（2021年度）；

（3）淮南大气环境监测与综合管理系统建设PPP项目绩效考核方案（2023-2024年度）；

（4）淮南大气环境监测与综合管理系统项目运维方案；

（5）《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ818-2018），2018年9月1日起施行；

（6）《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018），2018年9月1日起施行。

# 二、考核方案主要内容

根据《淮南大气环境监测与综合管理系统建设PPP项目协议》，本项目应以年为周期由用户方委托评估方对项目运营绩效进行考核，每一年度的运营工作绩效考核工作在下一年完成。

2025年度项目运营绩效主要从两方面考虑，分别为点位指标考核和综合考评考核，分别为40分及60分。考核总分为100分，考核评分达75分以上达到政府付费要求。

（一）点位指标考核

点位指标考核，2025年度绩效考核工作共涉及610个站点（含22个六参数监测点位和5个尾气监测点位）。颗粒物二参数监测站点采取抽样考核方式，随机抽取不少于60％的站点进行单站点考核打分，依据抽样结果核定全部同类型站点考核得分；5个尾气监测点位作为单独类型，对设备运行状态、日常运维各项记录等进行检查，不单独打分；六参数监测点位重点对SO₂、NO₂、CO、O₃ 4个指标开展质控考核，查看实验室校准记录。

点位指标考核分为检测数据捕获率、检测数据质控和站点运行状态检查三部分，数据捕获率考核15分、监测数据质控考核15分，对设备电源、仪器外观、是否漏雨、是否有避雷措施、内部线路规范性、内部环境整洁情况、采样系统清洁程度进行打分，对相关内容进行拍照（拍摄视频）留底，形成《环境空气质量微型监测站运行状态核查表》。质控现场检查部分总分10分。对点位质控合格率进行现场比对考核，用质控设备对抽取微站的PM2.5、PM10浓度指标等进行必要时间的（不少于15分钟）对比测试，微站实际产出数据和质检设备产出数据进行对比，形成《数据质控现场记录表》。相应分值及打分要求见表1。

表1 淮南大气环境监测与综合管理系统建设PPP项目点位指标考核表

| 序号 | 项目 |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据捕获率（15分） | 总分15分。按照合同“污染物监测数据有效性的最低要求”，考核监测数据捕获率。网格化精准监测设备数据捕获率（按小时为单位）达到85％以上。 从系统平台调阅全部点位的数据捕获率统计表格，对每个监测项目进行逐项考核，全部达到85%以上不扣分；单个项目中每有一项低5％扣1分；一项数据捕获率低于50％，15分扣完。 | 15 |  |
| 2 | 数据质控合格率（15分） | 总分15分。按照合同“验收标准-二、环境质量监测设备技术验收”考核数据质控，对1、2，7-12条（PM2.5-一体化摄像机）进行逐项考核，全部达到80％以上不扣分；单个项目中每有一项低5％（或功能缺失、或运行不正常）扣1分；一项质控合格率低于30％，15分扣完。 | 15 |  |
| 3 | 站点运行状态（10分） | 设备电源供电正常稳定（外接电源用线、接线、接电规范，无明显安全隐患）。 完全符合得1.2分；能正常通电运行，存在1个以上问题0.6分；设备无电、存在安全隐患得0分。 | 1.2 |  |
| 4 |  | 仪器外观完好性（监测设备整体无锈蚀、损坏，各部件紧固良好，未被第三者占用、利用） 完全符合1.2分；存在1个以上问题0.6分；有明显磕碰或损坏、被第三者占用得0分。 | 1.2 |  |
| 5 |  | 仪器防水防雨性能完好（内部无水渍、潮湿点，严防积水、凝水）。 完全符合1.2分；存在水渍、潮湿点0.6分；有凝水、积水0分。 | 1.2 |  |
| 6 |  | 避雷设施完好（部件紧固良好、接线紧实） 完全符合得1.2分；防雷设施松动、效果不足0.6分；完全断开、丧失功能或无防雷设施0分。 | 1.2 |  |
| 7 |  | 内部线路布设规范性（强弱电按规范分开布设，线路整洁、线路流畅，接线规范，无简易接线方式，无过长线、非标线、绷直或转折明显锐角线） 完全符合得1.2分；存在1个以上问题0.6分；有明显非规范用线、接线、布线0分。 | 1.2 |  |
| 8 |  | 机箱内部环境整洁程度（内部无明显灰尘、蜘网，无外部漂浮物侵入） 完全符合得1.2分；存在少量灰尘0.6分；有明显灰尘、外部异物侵入现象0分。 | 1.2 |  |
| 9 |  | 采样系统清洁程度（需拆下观察，采样管、采样头应清洁、无异物） 完全符合得2.8分；少量细灰2.0分；有较多细灰1.4分；有大颗粒灰尘、异物0分。 | 2.8 |  |
| 10 | 附加考核（-5分） | 其他影响站点运行状态的情况（如出现站点设置高度、周边环境不符合技术规范，周边有明显干扰源、监测数据代表性不足问题）。 完全符合技术规范不扣分，选址符合规范，但周边环境有一定污染干扰扣1分；选址不符合技术规范，但有一定的代表性扣2分；选址完全不符合技术规范，周边干扰因素扣5分。 | -5 |  |

1.“数据捕获率”“数据质控合格率”以计算得分为最终得分。

2.“站点运行状态”“附加考核”以站点均值记最终得分：单项内容扣分后某一得分值比例超过30％，该得分值直接记为所在项最终得分。单项内容0分（或全扣分）占比超过15％的，该项最终得分直接记为“0”分。

（二）综合考评考核

核实运维方案、月度巡检记录、维护记录等台账资料，对运营时效性指标、记录及档案的完整性、运营后勤保障情况、数据服务方面进行考核。

表2 淮南大气环境监测与综合管理系统建设PPP项目综合考评考核表

| 序号 | 项目 | 考核要点 | 分值 | 评分 说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营时效性指标考核（11.2分） | 每天对空气站运行状况和监测数据进行实时监控 | 1 | 检查运营方调度中心人员的考勤记录及日报，每缺少一份日报或出现一日无人员到场扣0.2分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 2 |  | 每月至少进行1次巡检维护 | 1.2 | 检查月度巡检记录表和季度维护记录表，每缺少一份月度巡检记录表或季度维护记录表扣0.3分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 3 |  | 每季度进行1次校准 | 1.8 | 检查季度质控校准记录表，共4个季度，每缺少一份或记录表覆盖点位不全扣0.3分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 4 |  | 每年进行1次预防性检修 | 3 | 检查年度检修记录表，每缺少一个点位的年度检修记录扣0.5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 5 |  | 维护人员及技术人员的电话需24小时开通 | 1 | 通过访谈等方式确认运营方是否存在服务电话打不通的情况。如存在。每次扣0.2分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 6 |  | 出现故障，必须在1小时内响应 | 1.2 | 通过了解当前的报障和维修流程，查阅保障报修记录台账等，确认故障响应情况，每未及时响应1次扣0.3分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 7 |  | 远程无法解决的故障，必须3小时内赶赴现场对事故进行处理，恢复正常运行 | 1.2 | 通过访谈的方式确认故障维修记录的完整性和真实性，每超时赶赴现场1次扣0.3分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 8 |  | 若仪器故障无法排除，必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证仪器正常运行 | 1.8 | 通过访谈、检查的方式确认设备更换记录的完整性和真实性，每超时更换1次扣0.3分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 9 | 记录及档案的完整性 （13.2分) | PM2.5质控校准记录 | 0.6 | 查阅质控校准记录，台账内容应包括标校点位、时间、内容、过程截图（或过程数据）和责任人，每缺少一个要素扣0.2分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 10 |  | PM10质控校准记录 | 0.6 | 查阅质控校准记录，台账内容应包括标校点位、时间、内容、过程截图（或过程数据）和责任人，每缺少一个要素扣0.4分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 11 |  | 质控校准记录（SO2、NO2、CO、O3） | 2.4 | 查阅质控校准记录，台账内容应包括标校点位、时间、内容、过程截图（或过程数据）和责任人，每缺少一个要素扣0.6分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 12 |  | 设备巡检记录 | 1.2 | 查阅设备巡检记录台账，台账内容应包括巡检点位、时间、巡检项目、巡检结果和责任人，每缺少一个要素扣0.2分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 13 |  | 设备维护记录 | 1.2 | 查阅设备维护记录台账，台账内容应包括巡检点位、时间、维护项目、维护结果和责任人，每缺少一个要素扣0.2分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 14 |  | 设备检修记录 | 1.2 | 查阅设备检修记录台账，台账内容应包括检修点位、时间、检修项目、检修结果和责任人，每缺少一个要素扣0.2分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 15 |  | 故障处理记录 | 1.2 | 访谈并查阅设备故障记录台账，台账内容应包括故障点位、发现时间、保障人员、故障内容、修复时间、处理结果和维修责任人，每缺少一个要素扣0.3分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 16 |  | 耗品耗材更换记录 | 1.2 | 根据现有维护方案，各监测点位的耗品耗材每月更换一次，记录于季度维护记录中，每少更换一次扣0.5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 17 |  | 设备更换记录 | 1.2 | 访谈并查阅设备更换记录台账，台账内容应包括更换点位、受理时间、设备类型、更换时间和责任人，每缺少一个要素扣0.6分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 18 |  | 监测设备档案（包括设备使用说明、操作手册、维修记录、年度自检报告等）。 | 2.4 | 查阅监测设备档案，包括记录的完整性和台账内容的完整性。监测设备档案每缺少一份扣除0.4分；档案内容应包括设备使用说明、操作手册、维修记录、年度自检报告，每缺少一个要素的材料扣0.4分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 19 | 运营后勤保障情况 （15分） | 应安排至少2名技术人员在监控指挥中心，提供数据库维护、数据监控、数据报告等其他服务。 | 5 | 现场检查安排在指挥中心的工作人员、考勤记录以及产出的相关文档，确认人员的符合性和文档产出的完整性。人员齐备得3分，每缺少一名工作人员扣1分；产出文档齐全得2分，每缺少1份扣1分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 20 |  | 每100个监测点至少有2个专业技术人员负责日常维护。 | 5 | 现场检查安排在指挥中心的工作人员、考勤记录以及产出的相关文档，确认人员的符合性和文档产出的完整性。人员齐备得3分，每缺少一名工作人员扣1分；产出文档齐全得2分，每缺少1份扣1分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 21 |  | 每200个监测点至少配备1辆专用巡检车辆。 | 5 | 本项目共计610个点位，根据要求至少有4台专用巡检车辆负责日常维护。现场检查每缺少1台车辆扣2分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 22 | 数据服务考核 （19.6分） | 实现全市各监测站点设备数据的全天实时动态数据上传。 | 2 | 现场检查功能的可用性，除处于维修时间段内或客观原因停电的点位外，每发现一个不正常上传数据的点位扣0.5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 23 |  | 各站点、各监测因子数据查询报表，并可以查询历史报表。 | 2 | 现场检查功能的可用性，每发现一个功能不能正常使用扣0.5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 24 |  | 要求提供多种空气质量排名功能。 | 2 | 现场检查功能的可用性，每发现一个功能不能正常使用扣0.5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 25 |  | 监测因子超标告警、预警、现场视频抓拍功能。 | 2 | 现场检查功能的可用性，每发现一个功能不能正常使用扣0.5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 26 |  | 提供各监测站点上一日空气质量日报。 | 1.6 | 查阅运营方提供的空气质量日报，2025年共365天，计算数量系数，该项最终得分=该项满分*数量系数*质量系数（其中，数量系数=实际数量/要求数量，质量系数=用户满意度得分比率）。 |  |
| 27 |  | 提供各监测站点上一周的空气质量周报。 | 1.6 | 查阅运营方提供的空气质量周报，2025年共53周，计算数量系数，该项最终得分=该项满分*数量系数*质量系数（其中，数量系数=实际数量/要求数量，质量系数=用户满意度得分比率）。 |  |
| 28 |  | 提供各监测站点上一月的空气质量月报。 | 1.6 | 查阅运营方提供的空气质量月报，2025年共12月，计算数量系数，该项最终得分=该项满分*数量系数*质量系数（其中，数量系数=实际数量/要求数量，质量系数=用户满意度得分比率）。 |  |
| 29 |  | 提供各类空气质量分析及对策建议。 | 2 | 通过访谈和资料查阅，确认应提供各类环境空气质量专报24份，相关记录资料每缺少一份扣0.5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 30 |  | 移动终端APP具备实时空气质量、实时监测数据、历史信息及统计报表等功能 | 2.4 | 现场检查APP功能的可用性，每发现一个功能不能正常使用、响应延迟问题的扣0.5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 31 |  | APP管理平台实现信息推送、污染管控等功能 | 2.4 | 现场检查功能的可用性，每发现一个功能不能正常使用、响应延迟问题的扣0.5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 合计 |  |  | 60 |  |  |

以上考核具体需审核的台账资料有但不局限于以下内容：

（1）《运维方案》（方案中是否明确了月度巡检维护、季度校准、年度预防性检修内容，明确问题响应机制，明确运维团队，并结合相关记录考核运维方案落实情况）

（2）《月度巡检记录、维护记录》

（3）《PM2.5、PM10质控校准记录》

（4）《质控校准记录》（SO2、NOX、CO、O3）

（5）《年度预防性检修记录》

（6）《故障处理记录》

（7）《耗品耗材更换记录》

（8）《设备更换记录》

（9）《监测设备档案》（设备使用说明、操作手册、维修记录、年度自检报告等）

（10）《监控中心签到表》（运维人员、车辆配备情况、中心运维人员签到考勤情况，对运营后勤保障情况进行考核）

（11）《空气质量日报》

（12）《空气质量周报》

（13）《空气质量月报》

以上台账记录中发现有一处为后补、造假的，相关考核项目直接记为“0”分。

# 三、考核用数据表格

本方案具体需要质控及考核运行状态的点位见附件1，现场开展“数据质控合格率”“站点运行状态”考核时用附表1和附表2表格。

# 附件1 需要质控及考核运行状态的点位

将610个环境空气质量微型监测站（含22个六参数监测点位和5个尾气监测点位）作为考核对象，由于协议中未明确尾气监测点的考核项，5个尾气监测点位全部作为单独类型对设备运行状态、日常运维各项记录等进行检查，不单独打分。

610个监测站点详细清单如下：

表1 环境空气质量微型监测站汇总表

| 序号 | 名称 | 所属区域 | 安装位置 | 点位类型 | 设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 206与洞山东路交口 | 大通区 | 206与洞山东路交口东南 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 2 | 安成镇石头埠村 | 田家庵区 | 石头埠村村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 3 | 安成政府 | 田家庵区 | 政府大院后围墙绿化带 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 4 | 安都搅拌站化验室 | 谢家集区 | 安都搅拌站化验室旁 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 5 | 安都搅拌站门卫 | 谢家集区 | 安都搅拌站门卫室旁 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 6 | 安丰塘镇井亭村部 | 寿县 | 安丰塘镇井亭村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 7 | 安丰塘镇政府 | 寿县 | 安丰塘镇人民政府食堂楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 8 | 安丰镇白洋小学 | 寿县 | 安丰镇白洋小学楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 9 | 安丰镇政府 | 寿县 | 安丰镇人民政府楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 10 | 安徽丰达办公室旁 | 潘集区 | 安徽丰达办公室旁 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 11 | 安徽丰达门卫旁 | 潘集区 | 安徽丰达门卫旁 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 12 | 安鑫建材大门 | 潘集区 | 安鑫建材大门口 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 13 | 安鑫建材广场 | 潘集区 | 安鑫建材办公室旁 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 14 | 昂瑞建材门卫 | 大通区 | 昂瑞建材大门门卫 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 15 | 昂瑞建材食堂旁 | 大通区 | 昂瑞建材食堂旁向西20米 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 16 | 八公山工业园区豆制品厂 | 八公山区 | 面向豆制品产业园区大门左侧大楼5楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 17 | 八公山工业园区管委会 | 八公山区 | 管委会办公楼后大楼3楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 18 | 八公山粮食局楼顶 | 八公山区 | 八公山粮食局大楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 19 | 八公山区政府南门卫 | 八公山区 | 八公山区政府南门卫 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪（六参数） |
| 20 | 八公山森林公园大门卫旁 | 八公山区 | 八公山森林公园大门内右侧5米处 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 21 | 八公山王巷村部 | 八公山区 | 八公山王巷村部楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 22 | 八公山文体中心楼顶 | 八公山区 | 八公山文体中心楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 23 | 八公山污水处理厂 | 八公山区 | 八公山污水处理厂内 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 24 | 八公山乡张管小学 | 寿县 | 八公山乡张管小学主教学楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 25 | 八公山乡政府楼顶 | 寿县 | 八公山乡人民政府楼顶右侧 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 26 | 八公山信访接待中心楼顶 | 八公山区 | 八公山信访接待中心楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪（六参数） |
| 27 | 八公山一小楼顶 | 八公山区 | 八公山一小教学楼楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 28 | 八公山一中教学楼顶 | 八公山区 | 八公山一中教学楼楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 29 | 八公山永利石粉厂 | 八公山区 | 八公山区永利石粉厂内 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 30 | 八公山镇妙山村部 | 八公山区 | 妙山村部2楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 31 | 八公山镇政府 | 八公山区 | 政务大楼楼顶平台 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 32 | 八公山政务服务中心楼顶 | 八公山区 | 八公山政务服务中心楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪（六参数） |
| 33 | 柏园南村房开物业楼顶 | 田家庵区 | 房开物业楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 34 | 板桥镇芍西村部 | 寿县 | 板桥镇芍西村部食堂楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 35 | 板桥镇政府五楼顶 | 寿县 | 板桥镇人民政府楼顶左侧 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 36 | 伴山家园楼顶 | 山南新区 | 伴山家园兰欧酒店楼顶平台 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 37 | 北台小学楼上 | 寿县 | 正阳关镇北台小学教学楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 38 | 北新建材东围墙 | 经开区 | 北新建材东侧围墙旁 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 39 | 北新建材门卫西 | 经开区 | 北新建材北门卫西侧 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 40 | 毕家岗街道 | 八公山区 | 街道办公楼2楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 41 | 毕家岗街道黄山社区党校 | 八公山区 | 八公山党校楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 42 | 标准化厂房北门 | 经开区 | 标准化厂房北门卫旁 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 43 | 标准化厂房物业 | 经开区 | 标准化厂房物业办公楼旁 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 44 | 博罗建材办公楼前 | 谢家集区 | 博罗建材办公楼楼前 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 45 | 博罗建材南厂门卫 | 谢家集区 | 博罗建材行政楼门卫旁 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 46 | 蔡岗村部 | 八公山区 | 蔡岗村部院内 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 47 | 蔡家岗街道办 | 谢家集区 | 蔡家岗街道办公楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 48 | 蔡家岗街道堪建村 | 谢家集区 | 蔡家岗街道堪建村楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 49 | 曹庵陈圩村部楼顶 | 田家庵区 | 村部楼顶 | 辖区边界点 | 大气扬尘监测仪 |
| 50 | 曹庵镇大树村部 | 田家庵区 | 村部平房顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 51 | 曹庵政府 | 田家庵区 | 政府办公楼第一排楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 52 | 茶庵水利站二楼顶 | 寿县 | 茶庵水利站二楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 53 | 茶庵镇谢埠村部 | 寿县 | 茶庵镇谢埠村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 54 | 朝阳街道 | 田家庵区 | 朝阳街道东侧二楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 55 | 朝阳街道工贸学校 | 田家庵区 | 工贸学校图书馆楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 56 | 朝阳路与建设路口 | 经开区 | 朝阳路与建设路口绿化带上 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 57 | 城关镇国土资源规划局楼顶 | 凤台县 | 城关镇国土资源规划局楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 58 | 城关镇政府 | 凤台县 | 城关镇政府主楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 59 | 城南社区楼顶 | 寿县 | 寿春镇城南社区楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 60 | 仇咀村部楼顶 | 田家庵区 | 仇咀村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 61 | 楚运建材办公楼顶 | 八公山区 | 楚运建材办公楼2楼顶 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 62 | 楚运建材料场 | 八公山区 | 楚运建材料场内 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 63 | 楚韵江南 | 山南新区 | 楚韵江南车库地面 | 建筑工地点 | 大气扬尘监测仪 |
| 64 | 创大公司潘北分公司堆场 | 潘集区 | 创大公司潘北分公司堆场办公室楼顶 | 物料堆场点 | 大气扬尘监测仪 |
| 65 | 春林广场交叉口 | 谢家集区 | 春林广场十字路口变压器旁 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 66 | 春庆码头东一 | 潘集区 | 春庆码头东 | 港口码头点 | 大气扬尘监测仪 |
| 67 | 春庆码头西二 | 潘集区 | 春庆码头西 | 港口码头点 | 大气扬尘监测仪 |
| 68 | 大金新百配电柜旁 | 田家庵区 | 大金新百西侧路边绿化带里 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 69 | 大通街道 | 大通区 | 大通街道办事处主楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 70 | 大通街道保健院 | 大通区 | 大通区妇幼保健计划生育服务中心楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 71 | 大通区工业园管委会 | 大通区 | 安徽润德检测公司院内 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 72 | 大通区工业园威科特车间楼顶 | 大通区 | 威科特大门东边第一栋楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 73 | 大通区政府后楼顶 | 大通区 | 大通区政府最后一栋楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 74 | 大兴集乡政府 | 凤台县 | 大兴集乡政府楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 75 | 大兴乡闫湖村部 | 凤台县 | 大兴乡闫湖村村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 76 | 档案馆楼顶 | 田家庵区 | 市城建档案馆楼楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪（六参数） |
| 77 | 德普胶带门卫 | 经开区 | 德普胶带门卫旁 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 78 | 电子八所北门 | 山南新区 | 电子八所北门门卫旁 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 79 | 电子八所南门 | 山南新区 | 电子八所南门门卫旁 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 80 | 店集码头东一 | 潘集区 | 店集码头东 | 港口码头点 | 大气扬尘监测仪 |
| 81 | 店集码头西二 | 潘集区 | 店集码头西 | 港口码头点 | 大气扬尘监测仪 |
| 82 | 丁集镇前园村部 | 凤台县 | 丁集镇前园村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 83 | 丁集镇政府 | 凤台县 | 丁集镇政府楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 84 | 丁山村部 | 八公山区 | 丁山村部楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 85 | 东昌庭院 | 山南新区 | 东昌庭院物业办公室楼旁 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 86 | 东辰生态园水上餐厅 | 潘集区 | 东辰生态园水上餐厅旁 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 87 | 东方新能源有限公司沉淀池 | 寿县 | 窑口镇东方新能源有限公司沉淀池旁 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 88 | 东方新能源有限公司门卫 | 寿县 | 窑口镇东方新能源有限公司门卫 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 89 | 东华欧科门卫顶 | 八公山区 | 东华欧科门卫楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 90 | 东华特装门卫 | 经开区 | 东华特装门卫楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 91 | 东盛制药路口 | 田家庵区 | 国庆西路东盛制药人行道变压器旁 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 92 | 东苑西顺丰 | 田家庵区 | 东苑西顺丰楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 93 | 董岗村部 | 毛集实验区 | 董岗村委会院内 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 94 | 洞山街道 | 田家庵区 | 洞山街道对面迎宾路新四军活动中心楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 95 | 洞山街道淮职学校 | 田家庵区 | 淮职学校宾馆楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 96 | 二十五中门卫 | 谢家集区 | 淮南市二十五中门卫旁 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 97 | 二通道机动车尾气旁 | 谢家集区 | 矿山救援队（淮南队）东约一千米二通路中绿化带 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 98 | 发强玻璃北 | 田家庵区 | 发强玻璃东厂门卫 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 99 | 发强玻璃老厂木工房 | 田家庵区 | 发强玻璃老厂加气站办公室平房顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 100 | 发强玻璃门卫 | 田家庵区 | 厂区西侧二层楼平台 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 101 | 发强玻璃西二楼顶 | 田家庵区 | 办公楼二楼平台 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 102 | 纺织社区 | 田家庵区 | 纺织社区楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 103 | 丰庄农计站楼 | 寿县 | 丰庄镇人民政府后面农技站楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 104 | 丰庄镇曹洼村部 | 寿县 | 丰庄镇曹洼村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 105 | 凤凰镇酒东村部 | 凤台县 | 凤凰镇酒东村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 106 | 凤凰镇政府 | 凤台县 | 凤凰镇政府司法楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 107 | 凤台第六幼儿园门卫顶 | 凤台县 | 凤台县第六幼儿园门卫旁楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 108 | 凤台体育场门卫 | 凤台县 | 凤台县体育场门卫顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 109 | 凤台县经开区管委会 | 凤台县 | 凤台县经开区管委会楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 110 | 凤台县气象局 | 凤台县 | 凤台县气象局楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 111 | 富华服饰 | 大通区 | 富华服饰厂区大门向东50米 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 112 | 高端装备产业园门卫 | 经开区 | 高端装备产业园门卫 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 113 | 高皇镇赵岗村部 | 潘集区 | 高皇赵岗村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 114 | 高皇政府会议室 | 潘集区 | 高皇镇政府院内 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 115 | 公园道一号 | 八公山区 | 公园道一号门卫旁 | 建筑工地点 | 大气扬尘监测仪 |
| 116 | 宫集村委会 | 经开区 | 宫集村委会楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 117 | 孤堆回族乡政府 | 谢家集区 | 孤堆乡政府财政楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 118 | 孤堆乡黄老圩村部 | 谢家集区 | 孤堆乡黄老圩村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 119 | 古店乡米集村部 | 凤台县 | 古店乡米集村委会一楼平房顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 120 | 古店乡政府 | 凤台县 | 古店乡政府楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 121 | 古沟乡沟北村部 | 潘集区 | 古沟沟北村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 122 | 古路岗村部 | 潘集区 | 贺疃古路岗村部楼顶 | 辖区边界点 | 大气扬尘监测仪 |
| 123 | 古阳酒店四楼顶 | 田家庵区 | 古阳酒店客房部四楼平台 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 124 | 顾桥镇张潼水利站 | 凤台县 | 顾桥镇张潼水利站楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 125 | 顾桥镇政府 | 凤台县 | 顾桥镇政府主楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 126 | 关店乡政府 | 凤台县 | 关店乡政府楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 127 | 关店乡周庄村部 | 凤台县 | 关店乡周庄村委会楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 128 | 观湖名居 | 山南新区 | 观湖名居小区大门向东50米绿化帯 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 129 | 广本4S店门卫 | 经开区 | 广本4S店门卫旁 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 130 | 贵源搅拌站料厂边 | 山南新区 | 大门西侧堆场边 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 131 | 贵源搅拌站门卫顶 | 山南新区 | 贵源搅拌站门卫楼顶 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 132 | 桂集镇彭伍村部 | 凤台县 | 桂集镇彭伍村委会楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 133 | 桂集镇政府 | 凤台县 | 桂集镇政府楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 134 | 国庆街道 | 田家庵区 | 国庆街道二楼平台 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 135 | 国庆街道朝阳中学 | 田家庵区 | 朝阳中学行远楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 136 | 国庆路与建设北路路口 | 经开区 | 国庆路与建设北路路口北侧绿化带上 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 137 | 国庆路与学院路路口 | 田家庵区 | 国庆西路城管局大门对面绿化带 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 138 | 国庆商城路口 | 田家庵区 | 国庆商城路口西侧路边变压器旁 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 139 | 国土资源档案馆 | 田家庵区 | 国土资源档案馆楼西地面 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 140 | 海螺码头西 | 凤台县 | 风台县海螺码头最西侧 | 港口码头点 | 大气扬尘监测仪 |
| 141 | 翰城二期21号楼旁 | 大通区 | 瀚城小区二期21号楼东侧10米 | 建筑工地点 | 大气扬尘监测仪 |
| 142 | 皓东搅拌站大门口 | 潘集区 | 皓东搅拌站院内 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 143 | 皓东搅拌站西办公室 | 潘集区 | 皓东搅拌站院内 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 144 | 和睦医院大厅顶 | 田家庵区 | 医院大厅二楼平台 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 145 | 和谐大道与田集电厂西门交叉口 | 潘集区 | 和谐大道与田集电厂西门交叉口东50米 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 146 | 和悦大街桥上 | 山南新区 | 和悦大街下穿桥上绿化带 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 147 | 河沿村部门口 | 大通区 | 河沿村部楼东侧旁 | 辖区边界点 | 大气扬尘监测仪 |
| 148 | 贺疃镇李庄村部 | 潘集区 | 贺疃李庄村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 149 | 贺疃政府食堂 | 潘集区 | 贺疃政府食堂楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 150 | 恒诚制药仓库 | 经开区 | 恒诚制药仓库楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 151 | 恒诚制药门卫 | 经开区 | 恒诚制药销售楼门卫楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 152 | 恒大御府南门 | 田家庵区 | 恒大御府南门车库顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 153 | 恒发建材办公楼旁 | 潘集区 | 恒发建材办公楼顶 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 154 | 恒发建材宿舍楼顶 | 潘集区 | 恒发建材院内 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 155 | 恒山搅拌站门卫楼顶 | 潘集区 | 恒山搅拌站门口 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 156 | 恒山搅拌站西办公室 | 潘集区 | 恒山搅拌站西办公室 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 157 | 恒运搅拌站车库 | 大通区 | 恒运搅拌站大门向东车库平房顶 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 158 | 恒运搅拌站沉淀池 | 大通区 | 恒运搅拌站大门向东沉淀池旁 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 159 | 宏泰钢铁变压器房顶 | 谢家集区 | 宏泰钢铁配电房房顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 160 | 宏泰钢铁食堂 | 谢家集区 | 宏泰钢铁食堂2楼房顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 161 | 鸿朗阳光城北门卫 | 谢家集区 | 鸿郎阳光城北门门卫室顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 162 | 鸿朗阳光城南门卫 | 谢家集区 | 鸿朗阳光城南门门卫楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 163 | 鸿业建材公司办公室旁 | 谢家集区 | 杨公镇鸿业建材公司办公楼前 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 164 | 鸿业建材公司宿舍 | 谢家集区 | 杨公镇鸿业建材公司工人宿舍前 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 165 | 湖东村委会 | 凤台县 | 湖东村委会医务室平房顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 166 | 花鼓灯艺术学校楼顶 | 凤台县 | 花鼓灯艺术学校教学楼楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 167 | 华诚搅拌站东办公室顶 | 寿县 | 寿春镇华诚搅拌站东办公室顶 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 168 | 华创商业广场 | 经开区 | 华创商业广场北侧 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 169 | 华俊公司办公室旁 | 大通区 | 华俊公司大门门卫旁 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 170 | 淮滨街道 | 田家庵区 | 淮滨街道院内北侧楼旁 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 171 | 淮滨街道东城社区 | 田家庵区 | 东城社区党群服务中心楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 172 | 淮河大道机动车尾气站点旁 | 山南新区 | 淮河大道机动车尾气检测龙门架旁 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 173 | 淮河新城五期北门卫 | 田家庵区 | 淮河新城五期北门卫楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 174 | 淮河新城五期售楼部顶 | 田家庵区 | 淮河新城五期售楼部楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 175 | 淮南大数据中心楼顶 | 山南新区 | 淮南大数据中心楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪（六参数） |
| 176 | 淮南东机动车尾气旁 | 大通区 | 洞山东路与威汕路辅路电压器旁 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 177 | 淮南润成科技公司 | 经开区 | 淮南润成科技公司办公楼前 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 178 | 淮南十九中楼顶 | 田家庵区 | 十九中主楼楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 179 | 淮南市应用技术学院 | 谢家集区 | 淮南市应用技术学院水泵房顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 180 | 淮上村委会 | 潘集区 | 高皇淮上村部院内 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 181 | 淮师附小本部博杰楼 | 田家庵区 | 淮师附小本部博杰楼楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 182 | 淮师附小瀚城教学楼 | 大通区 | 瀚城小区里淮师附小分校大门北侧教学楼楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 183 | 环山路 | 田家庵区 | 人防办院内大门西侧花房旁 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 184 | 火车站台式永和豆浆 | 田家庵区 | 淮南火车站台式永和豆浆对面变压器旁 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 185 | 基地房产局楼顶 | 田家庵区 | 基地房产局楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 186 | 夹沟镇刘集小学 | 潘集区 | 夹沟镇刘集小学教学楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 187 | 夹沟政府办公楼 | 潘集区 | 夹沟政府办公楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 188 | 佳业搅拌站大门旁 | 八公山区 | 佳业搅拌站大门左侧2楼顶 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 189 | 佳业搅拌站水池旁 | 八公山区 | 佳业搅拌站西边水池旁 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 190 | 架河镇苏涂村部 | 潘集区 | 架河镇苏涂村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 191 | 架河政府 | 潘集区 | 架河政府国土资源局楼后 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 192 | 焦岗湖管理处三楼顶 | 毛集实验区 | 焦岗湖管理处三楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 193 | 焦岗湖社区 | 毛集实验区 | 焦岗湖社区院内宣传展示栏旁 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 194 | 焦岗湖镇焦岗村部 | 毛集实验区 | 焦岗湖镇焦岗村部 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 195 | 焦岗湖镇乔口村部楼顶 | 毛集实验区 | 焦岗湖镇乔口村委会大门左侧一楼平房定 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 196 | 焦岗湖镇政府新楼顶 | 毛集实验区 | 焦岗湖镇府旧办公楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 197 | 金科再生大门卫 | 谢家集区 | 金科再生大门门卫室旁 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 198 | 金科再生水泵房 | 谢家集区 | 金科再生水泵房楼顶 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 199 | 金力搅拌站门卫楼顶 | 八公山区 | 金力搅拌站门卫楼顶 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 200 | 金力搅拌站西水池 | 八公山区 | 金力搅拌站西侧变压器旁 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 201 | 金桥砖厂办公楼 | 八公山区 | 面向金桥砖厂办公楼左侧 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 202 | 金桥砖厂北堆厂 | 八公山区 | 金桥砖场北边堆场 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 203 | 金盛食品 | 经开区 | 金盛食品南围墙绿化带上 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 204 | 金钟电子办公楼顶 | 大通区 | 大通工业园金钟电子主楼楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 205 | 瑾旭建材门卫 | 潘集区 | 瑾旭建材大门旁 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 206 | 瑾旭建材宿舍 | 潘集区 | 瑾旭建材宿舍旁 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 207 | 京澳广场东大门 | 田家庵区 | 京澳广场东大门东围墙边 | 建筑工地点 | 大气扬尘监测仪 |
| 208 | 京澳广场西大门 | 田家庵区 | 京澳广场西大门西围墙边 | 建筑工地点 | 大气扬尘监测仪 |
| 209 | 经开区第三小学 | 经开区 | 经开区屯头小学教学楼楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 210 | 经开区公租房门卫 | 经开区 | 经开区公租房门卫旁的绿化带上 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 211 | 经开区管委会食堂楼顶 | 经开区 | 经开区管委会食堂楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 212 | 经开区实验中学 | 经开区 | 经开区实验中学门卫旁 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 213 | 经开区污水处理厂泵房旁 | 经开区 | 经开区污水处理厂泵房旁 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 214 | 经开区五小 | 经开区 | 经开区五小门卫旁 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 215 | 经开区消防队 | 经开区 | 经开区消防门卫西侧绿化带上 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪（六参数） |
| 216 | 经开区消防队东 | 经开区 | 经开区消防队东侧垃圾站旁绿化带内 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 217 | 精锐机械加工污水处理厂 | 潘集区 | 精锐机械加工污水处理厂门前广场 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 218 | 精锐机械加工西南角 | 潘集区 | 精锐机械加工西车间旁 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 219 | 景丰纸业 | 经开区 | 景丰纸业宿舍楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 220 | 九龙岗镇王楼村部 | 大通区 | 九龙岗镇王楼村部主楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 221 | 九龙岗政府楼顶 | 大通区 | 九龙岗政府楼顶主楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 222 | 开景学校门卫 | 谢家集区 | 开景学校门卫室顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 223 | 康宝药业 | 大通区 | 康宝药业厂区大门门卫旁10米 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 224 | 孔店污水泵站 | 大通区 | 孔店乡政府向南2公里污水泵站平房顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 225 | 孔店乡政府 | 大通区 | 孔店乡政府大门向西公厕旁10米 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 226 | 来优品仓库东门卫 | 经开区 | 经开区来优品仓库东门门卫 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 227 | 老体育场西门卫 | 田家庵区 | 老体育场西门卫平房顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 228 | 李冲回族乡政府 | 凤台县 | 李冲回族乡政府楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 229 | 李冲乡李冲村部 | 凤台县 | 李冲乡李冲村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 230 | 李郢孜镇隗店小学 | 谢家集区 | 隗店小学教学楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 231 | 李郢孜镇政府 | 谢家集区 | 李郢孜政务楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 232 | 立地搅拌站 | 潘集区 | 立地搅拌站宿舍楼顶 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 233 | 立新街道四楼顶 | 谢家集区 | 淮南十中教学楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 234 | 立新街道长淮社区 | 谢家集区 | 长淮社区办公楼2楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 235 | 林场村村部 | 八公山区 | 林场村村部院内 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 236 | 林王村部 | 田家庵区 | 村部楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 237 | 刘集乡政府 | 凤台县 | 刘集乡政府楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 238 | 刘集镇樊庙村部 | 凤台县 | 刘集镇樊庙乡村委会楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 239 | 刘龙社区楼顶 | 潘集区 | 刘龙社区楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 240 | 龙湖中学民生校区教学楼顶 | 田家庵区 | 龙湖中学民生校区教学楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 241 | 龙泉街道楼顶 | 田家庵区 | 龙泉街道楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 242 | 龙腾小区广场 | 田家庵区 | 龙腾小区广场健身器材旁 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 243 | 芦集镇葛楼村部 | 潘集区 | 芦集镇葛楼村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 244 | 芦集政府 | 潘集区 | 芦集政府院内 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 245 | 路创搅拌站办公楼后 | 凤台县 | 路创搅拌站办公楼旁 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 246 | 洛河大道路口 | 山南新区 | 洛河大道路口山南公交中转站大门旁 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 247 | 洛河电厂脱硝楼 | 大通区 | 洛河电厂脱硝楼楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 248 | 洛河电厂中门 | 大通区 | 洛河电厂中门门卫楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 249 | 洛河镇王庄村部 | 大通区 | 洛河镇王庄村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 250 | 洛河镇政府 | 大通区 | 洛河政府主楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 251 | 毛冲村部 | 凤台县 | 毛冲村委会楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 252 | 毛集实验区七楼顶 | 毛集实验区 | 毛集实验区政府七楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 253 | 毛集新淮码头岸边 | 毛集实验区 | 新淮码头岸边变压器房旁 | 港口码头点 | 大气扬尘监测仪 |
| 254 | 毛集镇河西村部 | 毛集实验区 | 毛集镇河西村委会楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 255 | 毛集镇政府楼顶 | 毛集实验区 | 毛集镇政府楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 256 | 明英建材公司门卫北 | 寿县 | 窑口镇明英建材公司门卫北侧 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 257 | 南湖鱼村饭店 | 毛集实验区 | 焦岗湖镇南湖渔村饭店洗手间楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 258 | 南圩社区 | 潘集区 | 南圩社区院内 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 259 | 泥河三峡光伏发电站 | 潘集区 | 泥河三峡光伏发电站门前 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 260 | 泥河镇第二小学 | 潘集区 | 泥河镇第二小学教学楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 261 | 泥河镇杨柳小学 | 潘集区 | 泥河镇杨柳小学教学楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 262 | 潘二矿办公楼顶 | 潘集区 | 潘二矿办公楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 263 | 潘二矿供应站楼顶 | 潘集区 | 潘二矿供应站楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 264 | 潘二矿煤路 | 潘集区 | 潘二矿地销煤路 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 265 | 潘二矿食堂楼顶 | 潘集区 | 潘二矿食堂楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 266 | 潘二矿宿舍楼顶 | 潘集区 | 潘二矿宿舍楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 267 | 潘集博罗建材办公室旁 | 潘集区 | 潘集博罗建材办公室旁 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 268 | 潘集电厂东消防站 | 潘集区 | 潘集电厂东消防站楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 269 | 潘集电厂化学综合楼 | 潘集区 | 潘集电厂化学综合楼楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 270 | 潘集电厂维修办公楼 | 潘集区 | 潘集电厂维修办公楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 271 | 潘集电厂循环水加药车间 | 潘集区 | 潘集电厂循环水加药车间楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 272 | 潘集二十中行政楼 | 潘集区 | 潘集二十中行政楼楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 273 | 潘集国家电网中心 | 潘集区 | 潘集国家电网中心办公楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 274 | 潘集环保局楼顶 | 潘集区 | 潘集区生态环境分局楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪（六参数） |
| 275 | 潘集监察委西二楼 | 潘集区 | 潘集监察委西二楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 276 | 潘集经开区豆制品产业园 | 潘集区 | 潘集经开区豆制品产业园生产楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 277 | 潘集经开区管委会 | 潘集区 | 潘集经开区管委会办公楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 278 | 潘集煤路胡庄村部 | 潘集区 | 潘集煤路胡庄村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 279 | 潘集民生大厦楼顶 | 潘集区 | 潘集区民生大厦楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪（六参数） |
| 280 | 潘集齐云山路中段 | 潘集区 | 潘集区政府齐云山路中段 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 281 | 潘集区政府五楼 | 潘集区 | 潘集区政府五楼楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪（六参数） |
| 282 | 潘集武夷山路中段 | 潘集区 | 潘集区政府武夷山路中段 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 283 | 潘集选煤厂办公楼旁 | 潘集区 | 潘集选煤厂办公楼旁 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 284 | 潘集选煤厂北围墙 | 潘集区 | 潘集选煤厂北围墙 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 285 | 潘集选煤厂维修楼顶 | 潘集区 | 潘集选煤厂维修楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 286 | 潘集选煤厂西围墙 | 潘集区 | 潘集选煤厂西围墙 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 287 | 潘集长江路北段 | 潘集区 | 潘集区政府长江路北段 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 288 | 潘集镇后面平房 | 潘集区 | 潘集镇办公楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 289 | 潘集镇潘四东办公楼顶 | 潘集区 | 潘集镇潘四东办公楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 290 | 潘集珠江路中段 | 潘集区 | 潘集区政府珠江路中段 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 291 | 潘三电厂办公楼顶 | 潘集区 | 潘三电厂办公楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 292 | 潘三矿老办公楼顶 | 潘集区 | 潘三矿老办公楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 293 | 潘三矿文化宫空调房顶 | 潘集区 | 潘三矿文化宫空调房顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 294 | 潘三矿一通三防楼顶 | 潘集区 | 潘三矿一通三防楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 295 | 潘三矿制冷楼顶 | 潘集区 | 潘三矿制冷楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 296 | 潘四东创大公司楼顶 | 潘集区 | 潘四东创大公司楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪（六参数） |
| 297 | 潘四东煤路 | 潘集区 | 潘四东地销煤路 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 298 | 潘四东消防泵站 | 潘集区 | 潘四东消防泵站楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 299 | 潘四东一号排班楼 | 潘集区 | 潘四东一号排班楼楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 300 | 潘杨村部 | 潘集区 | 潘集镇潘杨村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 301 | 潘一东煤路 | 潘集区 | 潘一东地销煤路 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 302 | 潘一东选煤分公司 | 潘集区 | 潘一东选煤分公司院内 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 303 | 潘一矿堆场 | 潘集区 | 潘一矿堆场办公室旁 | 物料堆场点 | 大气扬尘监测仪 |
| 304 | 鹏源码头东 | 潘集区 | 鹏源码头东 | 港口码头点 | 大气扬尘监测仪 |
| 305 | 鹏源码头西 | 潘集区 | 鹏源码头西 | 港口码头点 | 大气扬尘监测仪 |
| 306 | 平电三期堆场 | 潘集区 | 平电三期堆场办公室旁 | 物料堆场点 | 大气扬尘监测仪 |
| 307 | 平山街道第二考核点 | 谢家集区 | 谢家集区政府后楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 308 | 平山街道楼顶 | 谢家集区 | 平山街道行政楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 309 | 平圩电厂纯净水厂 | 潘集区 | 平圩电厂纯净水厂楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 310 | 平圩电厂加药车间 | 潘集区 | 平圩电厂加药车间旁 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 311 | 平圩电厂三期化学制水间 | 潘集区 | 平圩电厂三期化学制水间楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 312 | 平圩电厂四号办公楼顶 | 潘集区 | 平圩电厂四号办公楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 313 | 平圩煤路 | 潘集区 | 平圩电厂地销煤路 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 314 | 平圩镇新淮小学 | 潘集区 | 平圩镇新淮小学教学楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 315 | 平圩政府司法楼顶 | 潘集区 | 平圩政府司法楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 316 | 祁集镇许岗村部 | 潘集区 | 祁集镇许岗村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 317 | 祁集政府院墙 | 潘集区 | 祁集政府北约100米 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 318 | 前乡建材厂门卫楼顶 | 潘集区 | 前乡建材厂办公楼楼顶 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 319 | 前乡建材公司变压器房 | 潘集区 | 前乡建材公司磅房旁边 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 320 | 钱诚砖厂办公楼顶 | 大通区 | 钱诚砖厂主楼办公楼楼顶 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 321 | 钱诚砖厂老机房 | 大通区 | 钱诚砖厂大门向北400米 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 322 | 钱淮村部 | 八公山区 | 钱淮村部2楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 323 | 钱庙乡关庄村部 | 凤台县 | 钱庙乡关庄村委会楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 324 | 钱庙乡政府 | 凤台县 | 钱庙乡政府楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 325 | 乾元管业办公室顶 | 寿县 | 窑口镇乾元管业办公室顶 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 326 | 强大搅拌站办公楼顶 | 田家庵区 | 办公楼顶 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 327 | 强大搅拌站门卫 | 田家庵区 | 强大搅拌站大门门卫旁 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 328 | 庆繁祥门卫 | 谢家集区 | 庆繁祥门卫室旁 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 329 | 庆繁祥南宿舍 | 谢家集区 | 庆繁祥南边工人宿舍楼顶 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 330 | 泉山崇文中学 | 田家庵区 | 崇文中学大门西侧变压器旁 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 331 | 泉山大十字路口 | 田家庵区 | 泉化新苑北门西边绿化带 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 332 | 泉山街道二十一小 | 田家庵区 | 田家庵区第二十一小教学楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 333 | 泉源村部 | 大通区 | 泉源村部大门旁边 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 334 | 锐傲重工门岗 | 八公山区 | 锐傲重工门岗 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 335 | 瑞盈环保门卫 | 大通区 | 瑞盈环保大门门卫 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 336 | 睿扬机械门卫 | 经开区 | 睿扬机械门卫旁 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 337 | 三和乡政府 | 山南新区 | 政府主楼后西侧绿化帯 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 338 | 三和镇泉山湖社区 | 山南新区 | 泉山湖小区社区三楼平台 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 339 | 三觉桥湾村 | 寿县 | 三觉镇桥湾村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 340 | 三觉镇六冲村部 | 寿县 | 三觉镇六冲村部卫生室楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 341 | 三觉镇政府 | 寿县 | 三觉镇寿县科技学校楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 342 | 三水厂东泵房楼顶 | 田家庵区 | 三水厂东侧泵房楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪（六参数） |
| 343 | 三水厂南泵房 | 田家庵区 | 三水厂南面泵房旁 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪（六参数） |
| 344 | 三水厂维修楼顶 | 田家庵区 | 三水厂维修楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪（六参数） |
| 345 | 三水厂西办公楼 | 田家庵区 | 三水厂西侧办公楼楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪（六参数） |
| 346 | 山河药辅宿舍楼 | 经开区 | 山河药辅宿舍楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 347 | 山口村部楼顶 | 凤台县 | 山口村委会楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 348 | 山联搅拌站料厂房顶 | 谢家集区 | 杨公镇山联搅拌站料场工具箱间房顶 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 349 | 山联搅拌站门卫 | 谢家集区 | 杨公镇山联搅拌站门卫室顶 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 350 | 山南淮师附小广弘城 | 山南新区 | 山南淮师附小广弘城教学楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 351 | 山南淮师附小行政楼顶 | 山南新区 | 学校行政楼楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 352 | 山南澜园悦府 | 山南新区 | 山南澜园悦府北门 | 建筑工地点 | 大气扬尘监测仪 |
| 353 | 山南绿城明月二期 | 山南新区 | 高新区绿城明月二期项目部 | 建筑工地点 | 大气扬尘监测仪 |
| 354 | 山南农民新村门卫 | 山南新区 | 小区门卫平房顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 355 | 山南十五小配电房旁 | 山南新区 | 学校东边围墙变压器房旁边 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 356 | 山南实验中学教学楼顶 | 山南新区 | 学校主楼教学楼楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 357 | 山南印象幼儿园 | 山南新区 | 幼儿园大门北侧围栏里 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 358 | 山水居街道 | 田家庵区 | 山水居街道楼后西侧 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 359 | 山王镇南塘村部 | 八公山区 | 南塘村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 360 | 山王政府 | 八公山区 | 政务大楼楼顶平台 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 361 | 陕汽北门卫 | 经开区 | 陕汽北门卫平房顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 362 | 商贸街G楼顶 | 田家庵区 | 商贸街G楼楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 363 | 上窑观音庙 | 大通区 | 上窑观音庙后院 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 364 | 上窑森林公园管理处楼顶 | 大通区 | 上窑森林公园管理处主楼楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 365 | 上窑镇红光村部 | 大通区 | 上窑镇红光村部院子 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 366 | 上窑镇余巷村部 | 大通区 | 上窑镇余巷村部院子 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 367 | 上窑镇云南岗村部后 | 大通区 | 云南岗村部大门10米 | 辖区边界点 | 大气扬尘监测仪 |
| 368 | 上窑政府后楼顶 | 大通区 | 上窑政府大门向西食堂楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 369 | 尚塘乡安绠村部 | 凤台县 | 尚塘乡安绠村委会三楼左侧楼顶光伏板旁 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 370 | 尚塘乡政府 | 凤台县 | 尚塘乡镇府楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 371 | 申升达办公楼 | 经开区 | 申升达办公楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 372 | 申升达南门 | 经开区 | 申升达南门平房顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 373 | 申升达西围墙 | 经开区 | 申升达办公楼西侧围墙旁 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 374 | 神州搅拌站 | 凤台县 | 神州搅拌站大门口西侧围墙变压器旁 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 375 | 盛元水泥厂门卫楼顶 | 谢家集区 | 盛元水泥厂门卫楼顶 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 376 | 盛元水泥厂西水泥罐 | 谢家集区 | 盛元水泥厂内宿舍楼顶 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 377 | 施咀村部 | 谢家集区 | 施咀村部办公楼后 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 378 | 十五中仓库 | 大通区 | 十五中大门向北最后一栋厂库楼楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 379 | 石姚湾净水厂 | 田家庵区 | 石姚湾净水厂水质监测站楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 380 | 史院乡瓦杨村部 | 田家庵区 | 瓦杨村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 381 | 史院乡政府后车库 | 田家庵区 | 史院乡政府后车库平房顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 382 | 市环保局八楼顶 | 田家庵区 | 市环保局主楼八楼楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 383 | 市医疗保障局车棚旁 | 山南新区 | 市保障局车主楼后车棚后 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 384 | 市政府东副楼 | 山南新区 | 市政府东边副楼楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪（六参数） |
| 385 | 市政府西副楼 | 山南新区 | 市政府西副楼楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪（六参数） |
| 386 | 市政府西南侧 | 山南新区 | 市政府西南边公厕旁 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 387 | 寿春东津社区门卫 | 寿县 | 寿春站东津社区东门卫楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 388 | 寿春镇陡涧村部 | 寿县 | 寿春镇陡涧村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 389 | 寿春镇政府 | 寿县 | 寿春镇人民政府楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 390 | 寿西湖社区楼顶 | 寿县 | 寿西湖社区楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 391 | 寿县保义镇陈庙村部 | 寿县 | 保义镇陈庙村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 392 | 寿县保义政府 | 寿县 | 保义镇污水处理站内 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 393 | 寿县成美水泥厂车库 | 寿县 | 窑口镇成美水泥厂车库旁 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 394 | 寿县大顺镇余埠村部 | 寿县 | 大顺镇余埠村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 395 | 寿县大顺镇政府 | 寿县 | 大顺镇人民政府楼顶左侧 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 396 | 寿县方圩村部 | 寿县 | 涧沟镇方圩村部警务室楼顶 | 辖区边界点 | 大气扬尘监测仪 |
| 397 | 寿县国能发电门卫 | 寿县 | 双桥镇国能发电门卫旁 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 398 | 寿县涧沟镇张郢村部 | 寿县 | 涧沟镇张郢村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 399 | 寿县涧沟镇政府 | 寿县 | 涧沟镇人民政府内 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 400 | 寿县涧沟政府顾寨街道 | 寿县 | 涧沟镇顾寨街道楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 401 | 寿县刘岗镇塘面村部 | 寿县 | 刘岗镇塘面村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 402 | 寿县刘岗政府 | 寿县 | 刘岗镇人民政府车库楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 403 | 寿县实验小学门卫 | 寿县 | 寿县实验小学门卫 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 404 | 寿县双庙集镇邢铺小学 | 寿县 | 双庙集镇邢铺小学楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 405 | 寿县双庙集政府 | 寿县 | 双庙集镇人民政府楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 406 | 寿县汤岗村部楼顶 | 寿县 | 刘岗镇汤岗村部楼顶 | 辖区边界点 | 大气扬尘监测仪 |
| 407 | 寿县陶店回族乡 | 寿县 | 陶店回族乡人民政府后院信号塔平房顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 408 | 寿县五里小学 | 寿县 | 丰庄镇五里小学院墙外面 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 409 | 寿县小甸镇福源自来水厂 | 寿县 | 小甸镇福源自来水厂楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 410 | 寿县小甸镇政府 | 寿县 | 小甸镇人民政府楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 411 | 寿县永固搅拌站门卫旁 | 寿县 | 窑口镇永固搅拌站门卫旁 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 412 | 寿县职业技术学院 | 寿县 | 寿县职业技术学院宿舍楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 413 | 双桥镇申桥中学 | 寿县 | 双桥镇申桥中学教学楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 414 | 双桥政府 | 寿县 | 双桥镇人民政府楼顶左侧 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 415 | 舜耕花都三期北门配电箱旁 | 田家庵区 | 舜耕花都三期北门配电箱旁 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 416 | 舜耕镇王郢社区 | 田家庵区 | 姚湾村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 417 | 舜耕政府 | 田家庵区 | 舜耕政府主楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 418 | 舜龙码头东一 | 潘集区 | 舜龙码头东 | 港口码头点 | 大气扬尘监测仪 |
| 419 | 舜龙码头西二 | 潘集区 | 舜龙码头西 | 港口码头点 | 大气扬尘监测仪 |
| 420 | 舜隆制药门卫 | 经开区 | 舜隆制药门卫后面绿化带上 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 421 | 舜隆制药配电房 | 经开区 | 舜隆制药配电房楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 422 | 舜泰化工办公室旁 | 八公山区 | 舜泰化工门卫左侧办公楼旁 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 423 | 舜泰化工爆破公司 | 八公山区 | 舜泰化工爆破公司房顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 424 | 舜泰化工机修车间 | 八公山区 | 舜泰化工机修车间内厕所顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 425 | 舜泰化工警卫室 | 八公山区 | 舜泰化工警卫室二楼 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 426 | 舜天化工北门卫 | 潘集区 | 舜天化工北门卫楼顶 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 427 | 舜天化工东门卫 | 潘集区 | 舜天化工东门卫楼顶 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 428 | 舜岳水泥厂办公室顶 | 八公山区 | 舜岳水泥厂办公楼楼顶 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 429 | 舜岳水泥厂机修厂 | 八公山区 | 舜岳水泥厂生产区机修车间平房顶 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 430 | 舜岳水泥厂销售楼后平房 | 八公山区 | 舜岳水泥厂生产区办公楼后 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 431 | 舜岳水泥厂澡堂顶 | 八公山区 | 舜岳水泥厂澡堂楼顶 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 432 | 孙庙乡政府 | 谢家集区 | 孙苗乡政府后院内 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 433 | 孙庙乡自来水厂 | 谢家集区 | 孙苗乡瓦埠湖自来水厂内 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 434 | 唐山老年公寓 | 谢家集区 | 唐山老年公寓2楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 435 | 唐山镇施咀村泵站 | 谢家集区 | 唐山镇施家湖泵站房顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 436 | 唐山政府后院 | 谢家集区 | 唐山政府行政楼后后院内 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 437 | 唐山政府路口 | 谢家集区 | 唐山政府大门口右侧20米 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 438 | 唐兴公司东门卫 | 大通区 | 唐兴公司东厂门卫旁 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 439 | 唐兴公司西门卫 | 大通区 | 唐兴公司西厂门卫旁 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 440 | 塘沿村部楼顶 | 毛集实验区 | 塘沿村委会楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 441 | 陶店乡陶西小学 | 寿县 | 陶店乡陶西小学教学楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 442 | 天杰搅拌站办公楼 | 大通区 | 天杰搅拌站办公主楼楼顶 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 443 | 天洋搅拌站大门口 | 毛集实验区 | 天洋搅拌站大门旁 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 444 | 天洋搅拌站料场 | 毛集实验区 | 天洋搅拌站料场围墙旁 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 445 | 天州搅拌站办公楼 | 谢家集区 | 天州搅拌站办公楼后面空地 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 446 | 天州搅拌站办公楼大门 | 谢家集区 | 天州搅拌站门卫室旁 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 447 | 田东村委会 | 经开区 | 田东村委会办公楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 448 | 田东街道办 | 田家庵区 | 田东街道办四楼平台 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 449 | 田东街道二十三中 | 田家庵区 | 二十三中体育训练楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 450 | 田东水果批发市场 | 田家庵区 | 水果批发市场南门旁巷道50米 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 451 | 田集电厂电站南围墙 | 潘集区 | 田集电厂电站南围墙 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 452 | 田集电厂升压站东围墙 | 潘集区 | 田集电厂升压站东围墙 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 453 | 田集电厂宿舍楼 | 潘集区 | 田集电厂宿舍楼旁 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪（六参数） |
| 454 | 田集电厂污水泵房 | 潘集区 | 田集电厂污水泵房楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 455 | 田集街道刘圩社区 | 潘集区 | 刘圩社区门卫楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 456 | 田集街道刘圩卫生院 | 潘集区 | 田集街道刘圩老村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 457 | 田集街道五医院 | 潘集区 | 田集街道五医院污水处理厂旁 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 458 | 田家庵电厂煤场管理部 | 田家庵区 | 电厂煤场管理部会议室平台 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 459 | 田家庵电厂设备维修部 | 田家庵区 | 电厂煤场管理部楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 460 | 田家庵电厂消防楼 | 田家庵区 | 电厂消防楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 461 | 田家庵电厂运行宿舍楼 | 田家庵区 | 电厂运行宿舍楼楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 462 | 田家庵政府 | 田家庵区 | 田家庵区政府主楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 463 | 田五幼楼顶 | 田家庵区 | 田五幼主楼南侧楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 464 | 铁三处社区 | 田家庵区 | 铁三处社区二楼平台 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 465 | 通霸电池门卫 | 经开区 | 经开区通霸电池门卫西侧 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪（六参数） |
| 466 | 通淮搅拌站大门 | 大通区 | 通淮搅拌站大门门卫旁 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 467 | 通淮搅拌站西办公室 | 大通区 | 大门门卫旁 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 468 | 土坝孜街道门卫 | 八公山区 | 土坝孜街道门卫楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 469 | 土坝孜街道小刘庄社区 | 八公山区 | 土坝孜街道小刘庄社区锦绣康城小区内40号楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 470 | 瓦埠湖镇自来水厂 | 寿县 | 瓦埠湖镇自来水厂楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 471 | 瓦埠湖政府楼顶 | 寿县 | 瓦埠湖镇综合文化站楼顶左侧 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 472 | 外窑村部广场 | 大通区 | 外窑村部大门东侧直行20米 | 辖区边界点 | 大气扬尘监测仪 |
| 473 | 皖能发电办公楼顶 | 凤台县 | 凤台县皖能发电公司办公楼楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 474 | 皖能发电沉淀池 | 凤台县 | 凤台县皖能发电公司沉淀池 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 475 | 皖能发电门卫 | 凤台县 | 凤台县皖能发电公司门卫顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 476 | 万岗村部 | 毛集实验区 | 万岗村委会洗手间房顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 477 | 万茂金街5号楼 | 山南新区 | 万茂城小区里5号楼南侧绿化带里 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 478 | 万向轴承厂门卫 | 经开区 | 万向轴承厂门卫楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 479 | 王祠村部 | 大通区 | 王祠村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 480 | 望峰岗镇耿皇村部 | 谢家集区 | 耿皇村村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 481 | 望峰岗政府楼顶 | 谢家集区 | 望峰岗政府行政楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 482 | 卫校北侧 | 经开区 | 卫校北侧居民家旁 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 483 | 尉升社区楼顶 | 寿县 | 尉升社区楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 484 | 五医院门岗 | 潘集区 | 五医院门岗后 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 485 | 熙园西门 | 谢家集区 | 熙园西门物业公司大楼左侧 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 486 | 夏集镇立新村部 | 毛集实验区 | 夏集镇立新村委会楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 487 | 夏集镇政府楼顶 | 毛集实验区 | 夏集镇政府楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 488 | 夏郢西路老年公寓 | 谢家集区 | 夏郢西路福瑞养老院楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 489 | 谢家集城管大队楼顶 | 谢家集区 | 谢家集城管大队停车场旁 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 490 | 谢家集二小 | 谢家集区 | 谢家集二小三号楼楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 491 | 谢家集华联超市楼顶 | 谢家集区 | 谢家集华联超市楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 492 | 谢家集街道 | 谢家集区 | 谢家集街道办公楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 493 | 谢家集街道十一小教学楼顶 | 谢家集区 | 谢家集街道湖滨社区楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 494 | 谢家集区工业园美亚高科楼顶 | 谢家集区 | 美亚高科办公楼楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 495 | 谢家集区工业园区管委会 | 谢家集区 | 谢家集区工业管委会办公楼后院内 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 496 | 谢家集四院西副楼顶 | 谢家集区 | 谢家集四院西副顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪（六参数） |
| 497 | 谢家集四院主楼顶 | 谢家集区 | 谢家集四院主楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪（六参数） |
| 498 | 谢家集新家园变压器旁 | 谢家集区 | 谢家集二小（新家园校区）内变压器旁 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 499 | 谢三村街道办 | 谢家集区 | 谢三村街道办楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 500 | 谢三村街道路东社区 | 谢家集区 | 谢三村街道路东社区左侧楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 501 | 新城搅拌站门卫 | 寿县 | 寿春镇新城搅拌站门卫 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 502 | 新淮街道 | 田家庵区 | 新淮街道院内健身器材旁 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 503 | 新淮街道田区二小 | 田家庵区 | 田区二小教学主楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 504 | 新集二矿矸石井口 | 毛集实验区 | 新集二矿矸石井口旁 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 505 | 新集二矿锅炉房顶 | 毛集实验区 | 新集二矿锅炉房顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 506 | 新集二矿门卫顶 | 毛集实验区 | 新集二矿门卫顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 507 | 新集二矿生产楼顶 | 毛集实验区 | 新集二矿生产楼楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 508 | 新集镇马杨村部 | 凤台县 | 新集镇马杨村委会楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 509 | 新集镇政府 | 凤台县 | 新集镇政府楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 510 | 新建村部门卫 | 毛集实验区 | 新建村村委会门卫顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 511 | 新康医院对面 | 田家庵区 | 新康医院对面下穿桥南侧绿化带 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 512 | 新桥产业园管委会 | 寿县 | 新桥产业园管委会东侧办公楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 513 | 新桥产业园医专学校 | 寿县 | 新桥产业园医专学校A6栋教学楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 514 | 新庄孜街道 | 八公山区 | 新庄孜街道办对面楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 515 | 新庄孜街道保健院 | 八公山区 | 八公山区妇幼保健院楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 516 | 新庄孜矿门卫顶 | 八公山区 | 新庄孜矿门卫房顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 517 | 鑫淮码头东一 | 潘集区 | 鑫淮码头东 | 港口码头点 | 大气扬尘监测仪 |
| 518 | 鑫淮码头西二 | 潘集区 | 鑫淮码头西 | 港口码头点 | 大气扬尘监测仪 |
| 519 | 兴疃码头东边 | 潘集区 | 兴疃码头东边 | 港口码头点 | 大气扬尘监测仪 |
| 520 | 兴疃码头西边 | 潘集区 | 兴疃码头西边 | 港口码头点 | 大气扬尘监测仪 |
| 521 | 幸福家园门卫 | 大通区 | 幸福家园门卫 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 522 | 炎刘镇桥头小学 | 寿县 | 炎刘镇桥头小学楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 523 | 炎刘镇政府 | 寿县 | 炎刘镇水利站楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 524 | 沿淮村部 | 田家庵区 | 沿淮村部楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 525 | 堰口计生办楼顶 | 寿县 | 堰口镇计生办楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 526 | 堰口镇青莲村 | 寿县 | 堰口镇青莲村甲鱼养殖基地办公室楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 527 | 阳光城市售楼部 | 潘集区 | 阳光城市售楼部楼顶 | 建筑工地点 | 大气扬尘监测仪 |
| 528 | 杨村镇彭庄村部 | 凤台县 | 杨村镇彭庄村委会楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 529 | 杨村镇政府 | 凤台县 | 杨村镇政府前楼楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 530 | 杨公镇黄圩村部 | 谢家集区 | 杨公镇黄圩村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 531 | 杨公镇政府 | 谢家集区 | 杨公镇政府行政楼右侧水质检测楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 532 | 杨田社区 | 潘集区 | 杨田社区院内 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 533 | 窑河渔场 | 大通区 | 窑河渔场大门向东10米 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 534 | 窑口镇马湖村部 | 寿县 | 窑口镇马湖村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 535 | 窑口镇政府 | 寿县 | 窑口镇人民政府院墙旁 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 536 | 一品麓院营销中心 | 山南新区 | 销售中心广场喷水池旁绿化带 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 537 | 亿天建材食堂顶 | 潘集区 | 亿天建材办公室后 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 538 | 亿天建材油库 | 潘集区 | 亿天建材油库旁 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 539 | 亿万达堆场 | 八公山区 | 亿万达堆场平房旁 | 物料堆场点 | 大气扬尘监测仪 |
| 540 | 益益乳业西门 | 经开区 | 益益乳业西门卫前绿化带上 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 541 | 隐贤镇大树村部 | 寿县 | 隐贤镇大树村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 542 | 隐贤政府办公楼顶 | 寿县 | 隐贤政府办公楼顶东侧 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 543 | 英伦联邦围墙 | 山南新区 | 小区西边围墙绿化带 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 544 | 迎河镇大台村部 | 寿县 | 迎河镇大台村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 545 | 迎河镇政府 | 寿县 | 迎河镇老年大学楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 546 | 映月海棠售楼部 | 山南新区 | 映月海棠售楼部 | 建筑工地点 | 大气扬尘监测仪 |
| 547 | 永骏建材公司办公室顶 | 潘集区 | 永骏建材公司办公室楼顶 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 548 | 永骏建材公司西堆场 | 潘集区 | 永骏建材公司西堆场旁 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 549 | 永力搅拌站新厂广场 | 谢家集区 | 永力搅拌站大门左侧地面 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 550 | 永力搅拌站新厂配电房 | 谢家集区 | 永力搅拌站配电房旁 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 551 | 宇佳欣建材门卫 | 大通区 | 宇佳欣建材大门向东20米平房楼顶 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 552 | 玉兰公馆安全体验区 | 田家庵区 | 玉兰公馆南门旁安全体验区 | 建筑工地点 | 大气扬尘监测仪 |
| 553 | 裕皖制衣 | 寿县 | 寿春镇裕皖制衣办公楼楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 554 | 园艺场建材公司门卫旁 | 谢家集区 | 园艺场建材公司门卫室旁广场内 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 555 | 袁庄商场 | 潘集区 | 袁庄商场楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 556 | 岳张集镇汤庄村部 | 凤台县 | 岳张集镇汤庄村部楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 557 | 岳张集镇政府 | 凤台县 | 岳张集镇政府主楼楼顶左侧 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 558 | 闸口村部楼顶 | 潘集区 | 高皇闸口村部楼顶 | 辖区边界点 | 大气扬尘监测仪 |
| 559 | 张李乡办公楼 | 寿县 | 张李乡人民政府办公楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 560 | 张李乡马郢村部 | 寿县 | 张李乡马郢村部康复楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 561 | 长丰搅拌站料场 | 谢家集区 | 昌丰搅拌站大广场内 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 562 | 长丰搅拌站门卫 | 谢家集区 | 昌丰搅拌站门卫楼顶 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 563 | 长江路与天柱山路口 | 潘集区 | 长江路与天柱山路口东20米 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 564 | 振兴路与啤酒厂路交口 | 经开区 | 振兴路与啤酒厂路交叉口绿化带上 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪（六参数） |
| 565 | 正阳关镇谭套村部 | 寿县 | 正阳关镇谭套村老村部楼顶西侧 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 566 | 正阳关镇政府 | 寿县 | 正阳关镇人民政府办公楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 567 | 政务中心F座楼顶 | 山南新区 | 政务中心F座楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪（六参数） |
| 568 | 政务中心停车场 | 山南新区 | 政务中心东边会议楼停车场南边绿化带 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 569 | 中安联合北围墙 | 潘集区 | 中安联合北围墙 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 570 | 中安联合东围墙 | 潘集区 | 中安联合东围墙 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 571 | 中安联合南围墙 | 潘集区 | 中安联合南围墙 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 572 | 中安联合西围墙 | 潘集区 | 中安联合西围墙 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 573 | 中安西码头 | 潘集区 | 中安联合码头最西边 | 港口码头点 | 大气扬尘监测仪 |
| 574 | 中博科技搅拌站门口 | 潘集区 | 中博科技搅拌站门口 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 575 | 中博科技搅拌站食堂 | 潘集区 | 中博科技搅拌站食堂 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 576 | 中都华府南门 | 田家庵区 | 中都华府南门门卫旁 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 577 | 中国邮政仓库钢筋棚 | 大通区 | 中国邮政仓库钢筋棚旁 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 578 | 中化三建门卫 | 经开区 | 中化三建门卫前绿化带上 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 579 | 中骏建材公司北二楼顶 | 潘集区 | 中骏建材公司北二楼顶 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 580 | 中骏建材公司堆场 | 潘集区 | 中骏建材公司堆场旁 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 581 | 中隆粮油北门卫 | 经开区 | 中隆粮油北门卫东侧绿化带上 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 582 | 中皖水务楼顶 | 寿县 | 中皖水务楼顶 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 583 | 中兴实业 | 八公山区 | 中兴实业后院内 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 584 | 中央公园管理处 | 山南新区 | 中央公园公共厕所旁边 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 585 | 中志轨道南门 | 经开区 | 中志轨道南门卫宣传栏旁 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 586 | 中志轨道消防泵 | 经开区 | 中志轨道消防泵旁 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 587 | 众建建材厂门卫 | 大通区 | 众建建材厂大门门卫旁 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 588 | 众建建材西库房 | 大通区 | 众建建材大门直行150米围墙边 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 589 | 众兴镇李圩村部 | 寿县 | 众兴镇李圩村部康复楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 590 | 众兴镇政府 | 寿县 | 众兴镇人民政府综合文化站楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 591 | 朱集村部 | 潘集区 | 贺疃朱集村部楼顶 | 辖区边界点 | 大气扬尘监测仪 |
| 592 | 朱集东供应站楼顶 | 潘集区 | 朱集东供应站楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 593 | 朱集东矿办公楼顶 | 潘集区 | 朱集东矿办公楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 594 | 朱集东矿沉淀池 | 潘集区 | 朱集东矿沉淀池 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 595 | 朱集东矿创大公司六楼顶 | 潘集区 | 朱集东矿创大公司六楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 596 | 朱集东矿宿舍楼顶 | 潘集区 | 朱集东矿宿舍楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 597 | 朱集西矿食堂北 | 潘集区 | 朱集西矿宿舍楼旁 | 涉尘企业站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 598 | 朱集西瓦斯发电站旁 | 潘集区 | 朱集西矿项目部门前 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 599 | 朱集西选煤厂办公楼顶 | 潘集区 | 朱集西矿选煤厂办公楼顶 | 重点企业点 | 大气扬尘监测仪 |
| 600 | 朱马店镇刘桥口村部 | 凤台县 | 朱马店镇刘桥口村委会楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 601 | 朱马店镇政府 | 凤台县 | 朱马店镇政府楼顶 | 区县乡镇点 | 大气扬尘监测仪 |
| 602 | 朱圩村部 | 潘集区 | 朱圩村部院内 | 加密网格点 | 大气扬尘监测仪 |
| 603 | 珠江路与天柱山路口 | 潘集区 | 珠江路与天柱山路口北20米 | 道路交通点 | 大气扬尘监测仪 |
| 604 | 筑恒搅拌站大门 | 大通区 | 筑恒搅拌站大门门卫旁 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 605 | 筑恒搅拌站水泥罐 | 大通区 | 筑恒搅拌站大门向西办公楼旁 | 搅拌站站点 | 大气扬尘监测仪 |
| 606 | 淮河大道机动车尾气监测点 | 山南新区 | 淮河大道理工大南侧 | 机动车遥感监测 | 机动车遥感监测设备 |
| 607 | 二通道机动车尾气监测点 | 谢家集区 | 二通道矿山救援中心东 | 机动车遥感监测 | 机动车遥感监测设备 |
| 608 | 淮潘路机动车尾气监测点 | 田家庵区 | 淮潘路中石化加油站对面 | 机动车遥感监测 | 机动车遥感监测设备 |
| 609 | 洞山东路机动车尾气监测点 | 大通区 | 洞山东路富华服饰东 | 机动车遥感监测 | 机动车遥感监测设备 |
| 610 | 皖DDC160 | 经开区 | 淮南润成科技公司 | 移动检测车 | 机动车遥感监测设备 |

# 附表1 环境空气质量微型监测站运行状态核查表

环境空气质量微型监测站运行状态核查表

| 项目名称 |  | 淮南大气环境监测与综合管理系统建设PPP项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档编号 |  |  |  |  |  |  |
| 所属区域 |  |  | 位置描述 |  |  |  |
| 设备编号 |  |  | 设备名称 |  |  |  |
| 现场照片 |  |  |  |  |  |  |
| 设备整体外观 |  |  |  | 运行截图 |  |  |
| 箱体内底部 |  |  |  | 防雷器 |  |  |
| 箱体内整体 |  |  |  | 采样系统 |  |  |
| 打分项 |  |  |  | 满分 |  | 打分 |
| 1 | 设备电源供电是否正常 |  |  | 1.2 |  |  |
| 2 | 仪器外观是否损坏 |  |  | 1.2 |  |  |
| 3 | 仪器防水防雨性能完好 |  |  | 1.2 |  |  |
| 4 | 避雷设施是否完好 |  |  | 1.2 |  |  |
| 5 | 内部线路布设规范性 |  |  | 1.2 |  |  |
| 6 | 机箱内部环境整洁程度 |  |  | 1.2 |  |  |
| 7 | 采样系统清洁程度 |  |  | 2.8 |  |  |
| 考核人员 检查结论 |  | 考 核 人 员 签 字： 日 期： |  |  |  |  |

以上表格中照片，如有问题，可直接聚焦问题拍摄。如需要用拍摄视频的方式固定考核依据，可以拍摄视频，另行存档备查，并在表中予以备注。

# 附表2 数据质控现场抽测记录表

| 数据质控现场抽测记录表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站点所在地 |  |  | 站点名称 |  |  |  |  |
| 设备型号 |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |
| 抽检日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 状态 | 抽检时间段 | 标校仪 器均值 | 设备均值 | 误差 |  | 抽检结果 |
| PM2.5 | 功能正常： 不正常： |  |  |  |  |  | 合格： 不合格： |
| PM10 | 功能正常： 不正常： |  |  |  |  |  | 合格： 不合格： |
| 噪声 | 功能正常： 不正常： |  |  |  |  |  | 合格： 不合格： |
| 温度 | 功能正常： 不正常： |  |  |  |  |  | 合格： 不合格： |
| 湿度 | 功能正常： 不正常： |  |  |  |  |  | 合格： 不合格： |
| 风速 | 功能正常： 不正常： |  |  |  |  |  | 合格： 不合格： |
| 风向 | 功能正常： 不正常： |  |  |  |  |  | 合格： 不合格： |
| 一体化摄像机 | 功能正常： 不正常： | / | / | / | / |  | 合格： 不合格： |
| 现场照片（1） |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场照片（2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场照片（3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：现场检查合格判定标准：

PM2.5浓度误差 :  0-100ug/m3    误差±10%    ＞100 ug/m3   误差±15%

PM10浓度误差 :  0-100ug/m3    误差±10%     ＞100 ug/m3   误差±15%

噪声 值误差：30-130dB(A)   误差±5dB

温度 值误差：-30℃-70℃  误差±2℃

湿度 值误差：0-100％RH 误差±2％RH

风速 值误差：0-70m/s 误差±3m/s

风向 值误差：0-360° 误差±10°